1、规格：长：2080±5mm;宽：900±5mm; 高：495-505mm； 配置：静音脚轮、床垫、折叠护栏、输液架、置物架

2、▲床面板采用优质冷轧钢板，床面板厚度大于 1.0mm，床板一次冲压成型。表面采用静电喷塑处理，表面具有完美的外观和极强的耐化学性、耐腐蚀性且通过酸性盐雾测试检测。

3、床头尾板采用 ABS 工程塑料，颜色周边为乳白色，中间为蓝色防火板。挂板式 结构，可拆卸，床尾比床头低 100mm，便于护理操作。（颜色可选）

4、床体钢塑结构，床体承载量≥270 公斤以上。

5、床框采用优质冷轧钢管，壁厚≥2.0mm。

6、床体与床面板二氧化碳保护焊焊接，牢固、可靠。

7、▲带万向轮：直径 5 英寸，四轮刹车。并通过谱尼测试双面聚胺脂双向制动万向轮。

8、▲高档椰棕床垫规格：与床配套由 70mm 厚高度海绵和椰棕组成，内层优质海绵厚度大于40mm，优质椰棕厚度 30mm 且并经防虫处理。产品材质抗细菌滋生，除菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）＞ 99.9%。

9、▲铝合金折叠护栏，铝质全覆式护栏设计，铝合金扶手,表面硬化处理,手握式单边开关 。护栏高度≧ 350mm 、长度≧ 1500mm、护栏承受 300N 水平推力不变形 。

10、摇杆含有带极限位置保护螺杆，耐磨、 轻便省力、无噪音，丝杆具备双向过盈保护装置，金属摇把。

11、预留输液架孔。

12、功能要求：背部升降 0-80 度，膝部折叠120-180度。