1、▲监护仪主机采用无风扇设计，所有监测参数功能模块均需内置于主机内部  （一体化结构设计），坚固耐用；

2、主机平放具备 10 度屏幕仰角，方便医护人员观察监测界面；

3、▲采用≥10 寸彩色 LED 显示屏，7 通道波形显示，可选配触摸屏；

4、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；

5、▲心电监测功能采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高；

6、ECG 采用多导联同步分析技术，有效减少监护仪的误报警和漏报警等情况的发生，避免临床决策失误；

7、▲具备智能导联脱落监测功能；

8、支持不少于 20 种实时心律失常分析报警，并包括房颤报警（非心电静息分析，无需导入中央站即可实现监测分析）；

9、心电支持 QT/QTc 分析功能；

10、▲采用的数字血氧探头和监护仪主机必须是相同品牌的，以保证血氧监测的兼容性和准确性，可显示PI 血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况；

11、NIBP 收缩压范围: 成人：25-290 mmHg；小儿：25-240 mmHg；新生儿： 25-140mmHg；

12、舒张压范围：成人：10-250 mmHg； 小 儿：10-200 mmHg；新生儿：10-115mmHg；

13、平均压范围：成人：15-260 mmHg； 小儿：15-215 mmHg；新生儿：15-125mmHg

14、脉率范围：30-300 bpm

15、▲可选配无线WiFi 模块，既可以支持 2.4G 也可以支持 5G 频段，连接中央工作站；

16、标配一块锂电池，单块锂电池续航能力不低于 4 小时，同时可选配高容量锂电池，单块高容量锂电池续航能力不低于 6小时；

17、支持血压动态分析功能，针对最近

24 小时的所有NIBP 测量数据进行基本的统计分析，并支持显示和打印；

18、▲可选配支持 IPX7 防水的血氧探头，支持水下测量；

19、NIBP 可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性，同时支持血氧和血压同侧监测；

20、可选配采用超声缝合无内胆设计的 NIBP 袖带，能够进行水洗清洁和侵泡消毒；21、▲采用收纳盒设计，使附件管理更加高效；

22、可保存 1200 小时的趋势数据；48 小时全息波形回顾；1800 个报警事件；128 个心律失常事件；1600 组 NIBP 测量的数据存储和回顾功能；

23、可升级 3 通道记录仪；可支持外接打 印机 A4 打印、条码扫描枪；

24、▲监护仪材料防火等级可达最高 V-0 级别，通过 UL 防火测试，通过 CE 认证；