1、 支持 12 导心电图采集

2、 ▲心电图机一体化平板设计，采集 仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。

3、 显示屏幕≥10 英寸；具备 LAN、USB 等传输接 口；

4、 支持智能操作系统，可远程更新升级

5、 ▲心电图主机支持 2.4GHz/5GHz 双频段无线Wi-Fi

6、 ▲锂电池额定容量≥10400mAh，在40℃或以下支持 5 小时以上连续工作

7、耐极化电压： ±600mV

8、频响范围：0.05-245Hz 全频滤波

9、支持持续工作时间≥8小时

10、存储量：支持最高 100000 份心电数据存储

11、▲具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号。

12、QTc 参数测量：内置 4 种以上测量算法，QTc 计算方法可通过系统设置调阅并设置

13、心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

14、▲同屏显示≥12 心电波形，支持虚拟 15 导、虚拟 18 导技术，12 导心电图机可进行虚拟附加导联进行虚拟

15 导/18 导采集，采集完成后，可生成 虚拟 15 导/18 导的图谱。

15、▲对于危急值检查数据，支持优先 诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。

16、记录测值包括：心率、电轴、P 波时限、P-R 间期、QRS 时限、Q-T 间期、 QTc、T 波、Rv5、Sv1 等。

17、▲阿托品试验采集及处理流程。

18、任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能。

19、▲梯形图生成技术。

20、具有向量分析技术；支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。

21、▲包含与现有心电信息管理系统接口，所需的费用包含在报价中。