1、▲彩色 TFT 显示屏≥7 英寸, 分辨率 800×480 像素，可显示≥3 通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

2、支持中文操作界面。

3、屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

4、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

5、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

6、▲手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达 360J。

7、可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

8、电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

9、▲电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

10、AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180 分钟。

11、开机时间≤3s，符合临床使用。

12、除颤充电迅速，充电至 200J≤4s。

13、支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

14、心电波形速度支持 50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

15、心律失常分析种类≥20 种。

16、可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压和呼末 CO2 监测。

17、▲提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。

18、▲无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、 25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围： 10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿）， 10-115mmHg（新生儿）。

19、▲支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

20、标配 1 块外置智能锂电池，可支持 200J 除颤≥300 次。

21、▲具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁 4 种方式。

22、配置 50mm 记录纸记录仪， 自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

23、支持≥24 小时连续 ECG 波形的存储，数据可导出至电脑查看。

24、支持≥1000 个事件的存储与回顾功能。

25、支持≥72 小时体征趋势数据的存储与回顾功能。

26、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于 200J）。

27、具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别 IP44。

28、具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准 EN1789中 6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6 面0.75m跌落冲击。

29、工作环境，温度范围：0 °C-45 °C， 湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。