附件一：参数要求及商务要求

一、参数要求：

低频神经肌肉刺激仪参数需求

1、操作显示：触控操作，数码显示。

2、输出通道：≥三通道脉冲输出（每个通道分两路输出）。

3、输出波形：双向不对称方波。

4、单个脉冲能量：不超过300mJ。

5、治疗模式：完全失神经、部分失神经两种。

超声波治疗仪参数需求

- ★便携式机型，≥7英寸彩色液晶显示加一键飞梭操作。

- ★仪器配有1MHz固定治疗头和3.2MHz移动治疗头，结构简单，操作便捷；

- 声工作频率：1MHz、3.2MHz±10%；

- 两治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰。

- 输入功率：100VA。

- 额定输出功率：5W±20%；

- 额定输出有效声强：≤3.0W/cm²；

- 波束类型：准直型；

- 波束不均匀系数：≤8；

- 占空比：0～90%可调，步进为10%；

- 治疗时间：0～30分钟；

- 调制波形：脉冲波；

- 脉冲重复周期：10ms，误差±5%；

- 输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式；

- 治疗头有效辐射面积：2.5cm²±20%；

- 电源参数: 电源电压：AC 220V±10％；电源频率：50Hz±2％；

- 治疗头对有害进液的防护程度≥IPX7，可以水下操作。

二、商务要求：

1. 交货时间： 合同签订后15个工作日内 。

2. 交货地点： 自贡市精神卫生中心指定地点 。

3. 交货方式：免费送货上门，并安装、调试、培训到正常使用。

4. 乙方提供的产品为全新原装正品，货物权属清楚，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合甲方招标要求和乙方投标承诺，产品生产日期与送货日期不能超过3个月。

5.质保期：质保期至少为叁年。质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，3天内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，超过30天仍不能维修正常使用的，由乙方提供备用货物保证甲方的正常使用。

▲6.提供设备所有易损件的维修材料报价清单。