## Sheet1
附件-需求清单
专业类别 | 序列 | 名称 | 数量 | 功能需求
智能采血及标本签收系统 | 1 | 智能采血管理系统 | 1套 | 1.功能：按照采血相关信息（医嘱信息），自动在采血管仓中选择出正确的采血管、打印标签、按照设定位置粘贴标签。设备间并联运行，互不干扰。 2.备管单元可双出口设计：设备可同时供两个采血窗口使用，有两个独立试管出口，内置托盘，同一患者试管和标签统一落在托盘内。也可以由多台设备组合形成智能采血流水线，单台设备故障不影响其他窗口的设备运行。
| 2 | 多功能采血桌 | 2套 | 1.大容量储物空间；2.桌面集成有两种垃圾投放窗口（锐器，普通医疗垃圾），3.多种规格采血桌，按需求量身定做。
| 3 | 智能采血叫号系统 | 1套 | 1.支持自助式取号，支持身份证、医保卡、就诊卡、二维码等各类方式取号；支持有序叫号、优先叫号、一键叫号、重呼叫号、指定叫号、过号处理和智能分组等功能。 2.叫号显示：可显示就诊叫号患者、预叫号患者、过号患者及其他提示信息；显示信息提供隐私保护。
全自动生化免疫检测 | 4 | 全自动样本前处理系统 | 1套 | 1 全自动样本处理系统，匹配全中文操作软件，能够实现样本在线装载、去盖、离心、在线存储功能，配置生化及免疫连接接口，实现检测项目拓展功能。 2 样本管可随时自动复查、追加测试，避免样本拥堵。 3 进样单元处理效率≥800管/小时。单模块离心单元≥400管/小时，单模块离心容量≥50管。 4 自动开盖处理效率≥800管/小时。开盖使用旋转去盖并具备气溶胶防护功能，可有效减少气溶胶污染。
| 5 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 2台 | 1.化学发光单模块检测速度≥300测试/小时，化学发光首个出结果时间≤20分钟。 2、▲可开展激素项目：β人绒毛膜促性腺激素、雌二醇、泌乳素、孕酮、睾酮。 3、▲可开展心肌标志物项目：高敏心肌肌钙蛋白I、肌红蛋白、B型钠尿肽、脑利钠肽、可 4、可开展甲状腺功能：抗甲状腺球蛋白抗体、抗甲状腺过氧化物酶抗体、促甲状腺激素受体抗体、甲状腺球蛋白、降钙素。 5、▲可开展传染病项目：乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒表面抗体、乙型肝炎病毒e抗原、乙型肝炎病毒e抗体、乙型肝炎病毒核心抗体。 6、▲可开展肿瘤标志物项目：胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II、胃泌素G17、胃泌素释放肽前体。 7、▲可开展骨代谢项目：骨钙素、β-胶原特殊序列、总Ⅰ型胶原氨基端延长肽
| 6 | 全自动生化分析仪 | 1套 | 1.生化分析仪速度：测试速度≥2000个测试/小时。 2.生化分析仪常规样本上载位：可同时装载≥200个样本。 3.生化分析仪试剂仓具有冷藏功能，具备双试剂位，单个模块试剂位：R1≥50个、R2≥50个。
| 7 | 样本后处理系统 | 1套 | 具备二次加盖功能并支持线下标本的分类筛选，后存储总容量≥3000管，冰箱温度2-8℃。后存储支持样本自动复查。 具备标本自动丢弃功能，用户自定义保存时间，样本自动分类，样本自动丢弃功能具备垃圾桶满仓预警及垃圾袋自动打包。
| 8 | 血气分析仪 | 1台 | 1.▲测量参数包含：pH ，PCO2，PO2，Hct ，Na+ ，K+ ，Cl-，iCa ，Glu ，Lac，碳氧血红蛋白检测模块。 2.测速度：每份标本测试时间〈100秒。 3.标本量: 小于等于150ul. 4.全自动独立液体内质控系统，可选择自动及手动两种模式
临检检测 | 9 | 全自动临检流水线 | 1 套 | 1、全自动血液分析流水线具有血常规五分类、CRP、SAA、PCT、IL-6、糖化血红蛋白等检测能力。 2.血细胞分析仪检测精度：WBC：≤2.5% ，RBC：≤1.5%，HGB：≤1.0%，PLT：≤4.0%。
| 10 | 全自动血细胞分析仪 | 1台 | 属流水线内包含，具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和滑膜液等）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。
| 11 | 特种蛋白仪 | 1台 | 属流水线内包含。
| 12 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1台 | 属流水线内包含。
| 13 | 全自动血沉分析仪 | 1台 | 快速测量，操作简便，结果准确。
| 14 | 全自动尿液分析流水线 | 1套 | 1 测试速度：单模块干化学检测：240T/H、单模块有形成分检测: 120T/H、联合检测速度：240T/H 2 由尿液干化学分析模块、尿液有型成分分析模块、样本装载与传输轨道模块及上位机操作分析软件系统构成 3 尿液干化学检测采用光电比色原理+折射法+散射法、尿液有形成分分析采用应用机器视觉成像和多景深融合技术 4 可以实时提供真实的有形成分全景视野图＋集类分割图，方便用户在线复核和存储结果图像；保存图像最大120张实景图像
| 15 | 全自动尿液分析仪 | 2台 | 1 干化学检测项目：干化学测试项目≥14项，并提供微量白蛋白与肌酐的比值参数 (ACR 比值)和蛋白质与肌酐比值参数 (PCR)； 2 有形成分检测项目：有形成分自动识别测试项目≥25项。 3 干化学测试模式：≥160个/每小时；有形成分测试模式：≥100个/每小时。
| 16 | 全自动大便分析仪 | 1台 | 1、检测速度：检测速度 ≥ 70个标本/小时。 2、有形成分检测：检测红细胞、白细胞、真菌、脂肪球、虫卵等成分 。 3、隐血化学物质检测：粪便金标隐血仪器可自动定性识别检测，无需人工判读。 4、标本送样量：待检区容纳标本数≥50个。 5、通信功能：双向LIS。
| 17 | 全自动凝血分析仪 | 1 台 | 用于检测PT、APTT、TT、Fbg、DD、FDP等项目 单机检测速度PT每小时≥400个测试 DD每小时≥350个测试，支持双向lis。
微生物检测 | 18 | 全自动血培养分析系统 | 1台 | 箱体的每个孔均有独立光学检测器，24小时不间断监测，每10分钟检测一次，且可根据需求自行设置检测频率 容瓶位可以达到≥60瓶
| 19 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1套 | 用于细菌、假丝酵母菌、丝状真菌、分枝杆菌等微生物进行快速鉴定，取得NMPA认证的第二类医疗器械注册证，日常质控和校准使用标准菌株即可，无需额外购买校准品。
| 20 | 二氧化碳培养箱 | 1台 | 1、容积：80L 2、控温范围：Rt+5--60℃ 3、CO2控制方式：IR红外线传感器（MH）
通用设备设施 | 21 | 显微成像系统 | 1套 | 多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照，并可通过Directshow接口兼容其他相机，多重拍摄。
| 22 | 生物显微镜 | 2台 | 满足实验室使用要求
| 23 | 立式灭菌器 | 1台 | 1、容量：≥50l 2、使用温度105～136℃，灭菌时间0-999min 3、具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示
| 24 | 移动紫外消毒灯 | 2台 | 1.紫外线消毒车适用于医疗机构、需要消毒的公共场所，在无人条件下的室内消毒 2.是通过紫外线杀菌灯波长为253.7nm的紫外线辐射杀灭空气中自然 菌和物体表面的自然菌
| 25 | 挂壁式紫外消毒机 | 3台 | 1.本机采用高强度型紫外线灯、过滤网、风机和镇流器消毒方式可用于在有人的条 件下对空气消毒 2.配备超强红外线接收装置，可远距离控制遥控。 3.适用于封闭空间 、有卫生要求的生产车间、需要消毒的公共场所及家庭居室等场所
| 26 | 低速离心机 | 3台 | 1.主要用于样本分析前人体样本的分离 2.是通过高速旋转产生的离心力对不同沉淀系数混合物质进行快 速分离、浓缩和提纯的专门设备
| 27 | 低速冷冻离心机 | 1台 | 1.广泛应用于各级医院、放射免疫、生物化学、制药等行业，特别是血液制品的分离、提纯等 2.温控范围：-20℃～+40℃，温控精度：±1℃。
| 28 | 高速冷冻离心机 | 1台 | 1.用于对样品进行分离沉淀和浓缩制备 2.具有冷冻系统，因此可以精确地控制离心室的温度，温控范围：-20℃～+40℃ 温控精度：±1℃ 。
| 29 | 移液器 | 10套 | 1.是一种多用途手动移液装置，用于液体的精确采样和分液 2.其设计和操作基于空气置换的原理，并使用一次性吸头 3.量程：0.5-10ul、2-20ul、5-50ul、20-200ul、100-1000ul.各2套。
| 30 | 电动移液器 | 1套 | 1、可充电锂电池。 2、可编程移液容量：0.5-10ul，5-50ul，30-300ul。 3、吸液和排液速度可调。 4、功能：吸排液，连续混匀，连续分配，稀释功能。
| 31 | 空气消毒机 | 3台 | 适用于有卫生要求的生产车间、公共场所、学校、托幼机构等场所，在有人条 件下的室内动态空气消毒，也可在无人条件下使用
| 32 | 医用冷藏箱（2-8℃） | 3台 | 1.用于提供2℃～8℃储存环境，供医疗机构储存试剂等样本 2.是一种保存展示药品、生物制品、试剂、疫苗等的专业存储设备 3.双开门设计。
| 33 | 纯水机 | 1台 | 产水量：≥200L/H（25℃），出水水质可在线监测、多点取水，并可直接用于检验科等各类用水设备及其他相关设备对接使用。
石牛湖院区 | 34 | 全自动临检流水线 | 1 套 | 1、全自动血液分析流水线具有血常规五分类、CRP、SAA、PCT、IL-6等检测能力。 2.血细胞分析仪检测精度：WBC：≤2.5% ，RBC：≤1.5%，HGB：≤1.0%，PLT：≤4.0%。
| 35 | 全自动血细胞分析仪 | 1台 | 属流水线内包含，具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和滑膜液等）细胞计数和 对体液中的白细胞进行分类的功能。
| 36 | 特种蛋白仪 | 1台 | 属流水线内包含
| 37 | 全自动血沉分析仪 | 1台 | 快速测量，操作简便，结果准确。
| 38 | 全自动凝血分析仪 | 1 台 | 用于检测PT、APTT、TT、Fbg、DD、FDP等项目 单机检测速度PT每小时≥400个测试 DD每小时≥350个测试，支持双向lis。
| 39 | 全自动生化分析仪 | 1套 | 1.生化分析仪速度：测试速度≥2000个测试/小时。 2.生化分析仪常规样本上载位：可同时装载≥200个样本。 3.生化分析仪试剂仓具有冷藏功能，具备双试剂位，单个模块试剂位：R1≥50个、R2≥50个。 4.含电解质检测模块，支持双向lis。
| 40 | 全自动尿液分析仪 | 1台 | 1 干化学检测项目：干化学测试项目≥14项，并提供微量白蛋白与肌酐的比值参数 (ACR 比值)和蛋白质与肌酐比值参数 (PCR)； 2 有形成分检测项目：有形成分自动识别测试项目≥25项。 3 干化学测试模式：≥160个/每小时；有形成分测试模式：≥100个/每小时。
| 41 | 全自动大便分析仪 | 1台 | 1、检测速度：检测速度 ≥ 70个标本/小时。 2、有形成分检测：检测红细胞、白细胞、真菌、脂肪球、虫卵等成分 。 3、隐血化学物质检测：粪便金标隐血仪器可自动定性识别检测，无需人工判读。 4、标本送样量：待检区容纳标本数≥50个。 5、通信功能：双向LIS。
| 42 | 血气分析仪 | 1台 | 1.测量参数包含：pH ，PCO2，PO2，Hct ，Na+ ，K+ ，Cl-，iCa ，Glu ，Lac 2.测速度：每份标本测试时间〈100秒。 3.样本量:全参数血液用量≤150uL 4.全自动独立液体内质控系统，可选择自动及手动两种模式。
| 43 | 电动移液器 | 1套 | 1、可充电锂电池。 2、可编程移液容量：0.5-10ul，5-50ul，30-300ul。 3、吸液和排液速度可调。 4、功能：吸排液，连续混匀，连续分配，稀释功能。
| 44 | 医用冷藏冷冻箱 | 4台 | 冷冻试剂用；容积大于300L
| 45 | 移动紫外消毒灯 | 3台 | 1.紫外线消毒车适用于医疗机构、需要消毒的公共场所，在无人条件下的室内消毒 2.是通过紫外线杀菌灯波长为253.7nm的紫外线辐射杀灭空气中自然 菌和物体表面的自然菌
| 46 | 高速冷冻离心机 | 1台 | 1.用于对样品进行分离沉淀和浓缩制备 2.具有冷冻系统，因此可以精确地控制离心室的温度，温控范围：-20℃～+40℃ 温控精度：±1℃ 。
| 47 | 立式灭菌器 | 1台 | 1、容量：≥50l 2、使用温度105～136℃，灭菌时间0-999min 3、具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示
| 48 | 纯水机 | 1台 | 制水量：≥100L/H/台
其他分院 | 49 | 全自动血细胞分析仪 | 3台 | 满足日常检验需求，具备五分类+CRP功能。
| 50 | 全自动尿液分析仪 | 3台 | 自动连续测试，具有自动感应尿试纸条功能；
| 51 | 全自动大便分析仪 | 2台 | 1、检测速度：检测速度 ≥ 70个标本/小时。 2、有形成分检测：检测红细胞、白细胞、真菌、脂肪球、虫卵等成分 。 3、隐血化学物质检测：粪便金标隐血仪器可自动定性识别检测，无需人工判读。 4、标本送样量：待检区容纳标本数≥50个。 5、通信功能：双向LIS。
| 52 | 全自动原子吸收分光光度仪 | 1台 | 1.方法学：原子吸收光谱法 2.多种样本检测能力：能满足多种样本检测需求（包括全血、血清、乳汁、尿液） 3.检测元素种类：一次进样,可以同时测试铜、锌、钙、镁、铁五种元素含量 4.拓展可测汞等重金属。保证结果可溯源。
| 53 | 纯水机 | 1台 | 产水量：≥100L/H（25℃），出水水质可在线监测、多点取水，并可直接用于检验科等各类用水设备及其他相关设备对接使用。
| 54 | 普通台式离心机 | 1台 | 1.主要用于样本分析前人体样本的分离 2.是通过高速旋转产生的离心力对不同沉淀系数混合物质进行快 速分离、浓缩和提纯的专门设备。
| 55 | 血气分析仪 | 1台 | 1.测量参数包含：pH ，PCO2，PO2，Hct ，Na+ ，K+ ，Cl-，iCa ，Glu ，Lac 2.测速度：每份标本测试时间〈100秒。 3.样本量:全参数血液用量≤150uL 4.全自动独立液体内质控系统，可选择自动及手动两种模式。
信息化建设服务 | 56 | 智慧实验室管理系统；15189实验室能力认证技术支持 | 1套 | 管理系统：基础业务管理、检验流程管理、多院区检验管理、实验室质量管理、实验室数据分析（含ISO15189、三级医院和国家耐药检测网上报数据报表）、实验室管理（满足ISO15189要求含档案管理、文档管理、人员管理、设备管理、物质试剂耗材管理、事务管理模块） 15189技术支持：参照《医疗机构临床实验室管理办法》《医学检验实验室管理规范（试行）》《实验室生物安全通用要求》《病原微生物实验室生物安全管理条例》以及IS015189《医学实验室质量和能力认可准则》要求，完成医学检验中心实验室设计改造并于3年内通过15189实验室评审
注：▲标准的为实质性参数