- 附件四：

- 动态心电图机参数要求

- 支持12导及3通道心电数据采集；

- 支持最高72小时不间断采集和存储；

- 采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览；

- 支持信息提示功能：支持低电量提示；支持导联未接入提醒；支持SD卡插入提醒；

- 耐极化电压：≥±600mV；

- ▲系统噪声：≤15μV；（提供检测机构出具的相应检测报告）

- 频率响应：0.05Hz-100Hz；

- ▲输入阻抗：≥50MΩ；（提供检测机构出具的相应检测报告）

- 共模抑制比：＞100dB；

- 支持起搏脉冲显示能力；

- 采样精度≥24位；

- 时间常数≥3.2S；

- 增益准确度：增益可选选择 20 mm/mV、10 mm/mV 和 5 mm/mV，在每种增益设置下，输入信号等效到输入的最大振幅误差在±1％以内；

- 增益稳定性：开机1min后，增益变化在72h内的应不超过1%；

- 支持USB和SD卡导出数据，SD卡≥16GB；

- 支持蓝牙传输功能，将波形数据通过蓝牙方式实时传输到外部终端；

- 支持NFC标签功能，可通过NFC读卡设备读取机器序列号等信息，提高挂盒效率；

- 能记录3DSensor（加速度传感器）数据以及用户事件；

- 具备事件按钮功能，支持事件记录；

- 动态心电分析软件由系统管理、数据管理、心电分析、设备管理等模块组成；

- 动态心电分析软件与经验证的动态心电图设备联合使用，适用于医疗机构对患者动态心电数据的导入、回放、测量与分析、编辑、报告和实时显示，供临床诊断；

- 每台设备与服务器之间的连接是独立的，通过TCP/IP协议传输心电数据文件，接收数据并展示心电波形；

- 支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数；

- 支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博；

- 支持全局撤销，方便医生误操作后可快速恢复至上一步；

- 支持事件删除和修改，可对事件进行统计和波形展示；

- 支持添加典型图功能；支持统计表格、结论模板、预览打印报告功能；

- ★和医院现有动态心电系统无缝对接，所需费用由中标人承担。（提供承诺书）

动态血压仪参数要求

- 测量方法：阶梯放气示波法

- ▲收缩压测量范围：40-270 mmHg，舒张压测量范围：20-210 mmHg，心率范围：30-250 bpm，压力显示范围：0-300 mmHg。（提供第三方检验报告证明材料）

- ▲准确性：血压测量准确性最大误差应为±2mmHg，脉率测量准确性应为±2bpm或脉率的±2%取大值。（提供第三方检验报告证明材料）

- 可测量并记录250条数据，数据存储器：闪存储存高达1000个读数。

- 可重复性：在刻度范围内每一点重复测量的读数之间，相差不大于       3mmHg。

- ▲通过ESH临床验证。（提供临床验证报告证明材料）

- 工作电源：1000maH锂电池充电。

- 取样周期：多个独立可程序化周期，5，10， 20，30， 60，90、120min。

- 数据连接：USB 数据线。

- ▲可穿戴式佩戴，无气管设计，彩色显示。（提供设备照片证明材料）

- 可设定儿科阈值，能够测量儿童血压。

- 具有体位信息记录，帮助医生判断血压升降原因。

- 提供白天、晚上以及特殊时间段等5个测量时间段设置。

- 黑屏选项：可设置监测仪为黑屏状态，以免患者好奇触动。

- 液晶屏同屏显示收缩压、舒张压和心率。处于工作状态时记录盒显示时间与光点。

- 电池剩余电量可观测，便于判断是否需要更换电池，做到最大可能节省电池。

- 分析软件提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图），统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，显示在报告中。

- 提供脉搏波功能：同步提供每次血压测量数据的脉搏波波形，并可以通过同步的脉搏波波形对血压数据进行判断，校正。（提供说明书证明材料）

- 软件具有高血压一键检索功能，方便临床医生在众多患者中快速轻易找出高血压患者。

- 支持血压比较分析功能。一个人如果前后两次或多次就诊。软件可以比较最近两次就诊的血压数据。

- 血压分析软件需具有登录窗口，可设置医生登陆账号，通过账号、密码登陆血压分析软件，对病人信息进行管理。

- 具备智能诊断功能，自动生成诊断结论，符合高血压指南诊断标准。

- 22.★为保证动态血压检查流程与报告的统一性，动态血压记录仪硬件和软件需兼容采购人原有动态血压设备和分析软件，实现互通使用，若产生接口费用全部由中标人承担。（提供承诺函）

- 23.▲使用年限≥8年。（提供设备铭牌证明材料）

- 眼动仪参数要求

- 1、眼动软件可用于传输、记录、处理、显示眼球活动轨迹数据。

- 2、产品采样率大；

- 3、产品平均精准度最优

- 4、电脑处理器、内存存储空间大；

- 5、眼动数据处理软件应支持患者信息管理，包括新增患者信息、编辑患者信息、删除患者信息等；

- 6、眼动数据处理软件可支持眼动的引导、眼动数据的记录、眼动轨迹的生成和查看等功能;软件可以记录眼动过程注视点的全部空间坐标值，并可根据注视点坐标值生成眼球活动轨迹。

- 7、软件可自动对瞳孔进行追踪；

- 8、支持实时显示受试者的双眼视线位置的轨迹曲线；

- 9、支持实时显示受试者屏幕信息和受试者的眼位置；

- 10、软件支持单左眼、单右眼、双眼追踪等多种眼动追踪方式；

11、软件支持多种范式任务，执行任务前支持语音引导，帮助被试者理解眼动范式，范式库支持扩展。

12、支持自动检测并定位瞳孔。人眼放到检测窗口，软件可自动识别和定位瞳孔的位置；

13、支持对患者做的所有测试数据进行存储与管理，支持数据备份，支持查看历史记录，储存在数据库的数据应不会丢失。