附件一：参数要求及商务要求

一、医用控温仪参数要求：

| 1、配置要求 | 主机、控温毯2条、控温帽2个、 |
| --- | --- |
| 2、安全 | 2.1通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证 |
|  | 2.2通过全项目电磁兼容EMC检测，抗电磁干扰能力强。符合YY0505-2012标准，并可提供专业权威机构出具的检测报告。 |
| 3、主机性能特点 | 3.1机箱材质：ABS。 |
|  | 3.2制冷方式：高效的进口全无氟压缩机制冷系统，功耗低，降温迅速，为患者抢救赢得宝贵时间。 |
|  | 3.3全电脑自动控制，控温精确，运行数据随时查询。 |
|  | 3.4控温方式：机控/体控，双重测温，可任意选择。 |
|  | 3.5四路输出，采用进口快接装置，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。 |
|  | 3.6语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警、除尘报警。 |
|  | 3.7 LCD液晶大屏幕显示，全中文菜单操作，清晰直观。 |
| 4、毯帽特点 | 4.1软冰帽、冰毯采用TPU(热塑性聚氨酯）材料，具有耐低温及耐臭氧性能，使用寿命更长久，蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。 |
| *选配 | *4.1冰帽为开启式冰帽。 |
| 5、技术指标 | 5.1电源（AC）：220V±10% 50Hz±1Hz |
|  | 5.2毯帽温度范围：1-40℃±10% |
|  | 5.3体温控温范围：26-40℃±10% |
|  | 5.4水温范围（升降温）：0-40℃±10% |
|  | 5.5空载降温速度：3℃/分 |
|  | 5.6工作方式：连续 |
|  | 5.7噪音：≤45db |
|  | 5.8整机功耗：660VA |
|  | 5.9环境温度：0-40℃±10% |
| 产品配置清单 | 主机1台、控温帽2套、控温毯2条、体温传感器2条、电源线1根、保险丝2个 |

三、商务要求：

1. 交货时间： 合同签订后15个工作日内 。

2. 交货地点： 自贡市精神卫生中心指定地点 。

3. 交货方式：免费送货上门，并安装、调试、培训到正常使用。

4. 乙方提供的产品为全新原装正品，货物权属清楚，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合甲方招标要求和乙方投标承诺，产品生产日期与送货日期不能超过3个月。

5.质保期：质保期至少为5年。质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，3天内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，超过30天仍不能维修正常使用的，由乙方提供备用货物保证甲方的正常使用。

▲6.提供设备所有易损件的维修材料报价清单。